JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—20XX

橡胶国际硬度计(N、H、L标尺)

校准规范

Calibration Specification for

International Rubber Hardness Degrees Testers

(Scales N、H、L)

(征求意见稿)

20XX-XX-XX发布                              20XX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发布

JJF XXXX-20XX

代替JJG666-1990

橡胶国际硬度计(N、

H、L标尺)校准规范

Calibration Specification for International Rubber

Hardness Degrees Testers(Scales N、H、L)

归 口 单 位：全国力值硬度重力计量技术委员会

主要起草单位：广东省计量科学研究院

昆山市创新科技检测仪器有限公司

参加起草单位：中国航空工业集团公司北京

长城计量测试技术研究所

本规范委托全国力值硬度重力计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目录

| 引言 …………………………………………………………………………………………… | Ⅱ |
| --- | --- |
| 1 范围………………………………………………………………………………………… | (1) |
| 2 引用文献…………………………………………………………………………………… | (1) |
| 3 概述……………………………………………………………………………………… | (1) |
| 4 计量特性…………………………………………………………………………………… | (2) |
| 4.1 基本性能………………………………………………………………………………… | (2) |
| 4.2 压足……………………………………………………………………………………… | (2) |
| 4.3 压头……………………………………………………………………………………… | (3) |
| 4.4 试验力…………………………………………………………………………………… | (3) |
| 4.5 测量指示机构…………………………………………………………………………… | (3) |
| 4.6 示值误差及示值重复性………………………………………………………………… | (3) |
| 5 校准条件…………………………………………………………………………………… | (3) |
| 5.1 环境条件………………………………………………………………………………… | (3) |
| 5.2 校准设备………………………………………………………………………………… | (3) |
| 6 校准项目和校准方法……………………………………………………………………… | (4) |
| 6.1 校准项目………………………………………………………………………………… | (4) |
| 6.2 校准前检查……………………………………………………………………………… | (4) |
| 6.3 压足的校准……………………………………………………………………………… | (4) |
| 6.4 压头的校准……………………………………………………………………………… | (5) |
| 6.5 试验力的校准…………………………………………………………………………… | (6) |
| 6.6 测量指示机构的校准…………………………………………………………………… | (6) |
| 6.7 示值误差及示值重复性的校准…………………………………………………………… | (7) |
| 7 校准结果的表达…………………………………………………………………………… | (7) |
| 8 复校时间间隔……………………………………………………………………………… | (7) |
| 附录A 橡胶国际硬度计压入深度差D值与IRHD换算关系……………………………… | (8) |
| 附录B 橡胶国际硬度计校准记录内页格式………………………………………………… | (10) |
| 附录C 橡胶国际硬度计校准证书内页格式………………………………………………… | (12) |
| 附录D 橡胶国际硬度计示值校准结果的不确定度评定方法及实例……………………… | (14) |

引   言

- 本规范根据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》规定的规则编写。

本规范在制定过程中充分考虑了GB/T23651-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶硬度测试介绍与指南》、GB/T6031-2017《硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10IRHD～100IRHD)、ISO 48-1:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness - Part 1: Introduction and guidance、ISO 48-2:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of hardness -- Part 2: Hardness between 10 IRHD and 100 IRHD、ISO48-9:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness - Part 9: Calibration and verification of hardness testers等有关标准的术语、符号与定义，以及相关的技术要求、技术指标和检验方法。本规范给出了橡胶国际硬度计(N、H、L标尺)的计量特性的具体校准条件、校准项目和校准方法。

Ⅱ

本规范代替JJG 666-1990《定负荷橡胶国际硬度计》。与JJG666-1990相比，本规范主要技术变化如下：

——将检定规程转换为校准规范；

——原规程附录1标准橡胶国际硬度(IRHD)标准块独立为另一个校准规范；

——将本规程的适用范围明确为N、H、L共3个标尺；

——取消硬度计主轴对试样支承台面垂直度要求；

——取消硬度计振动机构产生的噪音要求；

——H、L标尺压足外径中心孔直径允差修改；

——硬度计示值重复性改为1.5 IRHD。

历次版本的发布情况如下：

JJG 666-1990

橡胶国际硬度计(N、H、L标尺)校准规范

1  范围

- 本规范适用于橡胶国际硬度计(N、H、L标尺)的校准。

2  引用文件

- 本规范引用了下列文件：

GB/T 7220 产品几何量技术规范(GPS)表面结构轮廓法表面粗糙度术语参数测量

GB/T4340.1 金属材料维氏硬度试验第1部分：试验方法

- 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  概述

橡胶国际硬度测量一定直径钢球压头在一个小的接触试验力和一个主试验力先后作用下压入橡胶的深度差，并换算成橡胶国际硬度单位(IRHD)指示出来。

N、H、L标尺的区别在于钢球压头的直径和试验力的大小，根据特定的用途选择合适的标尺。每个标尺的适用范围如图1所示。

说明：

X — 硬度(IRHD)；

a —L标尺；

b —N标尺；

c —H标尺。

图1  硬度测试的应用范围

N标尺：硬度常规试验。适用于橡胶硬度在(35～85)IRHD，也可用于硬度在(30～95)IRHD范围内的橡胶。试样的厚度要求大于或等于4mm。

H标尺：适用于橡胶硬度在(85～100)IRHD，试样的厚度要求大于或等于4mm。

L标尺：适用于橡胶硬度在(10～35)IRHD，试样的厚度要求大于或等于6mm。

4  计量特性①

4.1  基本性能

## 4.1.1  硬度计应有型号、编号、计量单位、制造厂及出厂日期等标志。

## 4.1.2  硬度计的外表面应完好，不得有凹凸不平或裂纹，喷漆或电镀部位不应有脱皮量或损伤。

## 4.1.3  硬度计表盘刻度应清晰、整齐，指针成平直，移动灵话，不得有碰擦表盘或表蒙的观象；数字显示应清晰、明了。

## 4.1.4  试样支承台应坚固，表面平滑，升降机构应灵活，不得有松动或卡住现象。

## 4.1.5  有振动机构的硬度计振动量应平稳。

4.2  压足

4.2.1  压足的几何指标要求见表1。

表1  试验力最大允许误差

| 标尺 | 外径 mm | 中心孔直径 mm | 平面表 mm | 对试样支承台面平行度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 20±1 | 6±1 | 0.02 | 0.05 |
| H | 20±1 | 6±1 | 0.02 | 0.05 |
| L | 22±1 | 10±1 | 0.02 | 0.05 |

4.2.2  压足压紧力为(8.3±1.5)N。

①计量特性条文中给出的技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

4.3  压头

压头钢球外表面应无划痕、铸蚀，其技术要求见表2。

在非工作状态时，压头顶端应略高于压足底面。

表2  压头技术指标

| 标尺 | 钢球直径 mm | 同轴度 mm | 表面 粗糙度Ry µm | 硬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HV1 | 压痕对角线 µm |
| N | 2.50±0.01 | 0.05 | 3 | 550 | 57 |
| H | 1.00±0.01 | 0.05 | 3 | 550 | 56 |
| L | 5.00±0.01 | 0.05 | 3 | 550 | 58 |

4.4  试验力

4.4.1  接触试验力为(0.30±0.02)N；

4.4.2  压入试验力为(5.40±0.01)N；

4.4.3  总试验力为(5.70±0.03)N。

4.5  测量指示机构

测量指示机构允许误差见表3。

表3  测量指示机构允许误差

| 标尺 | 允许误差 IRHD (mm) |
| --- | --- |
| N | ±0.7IRHD (±0.01mm) |
| H | ±0.5IRHD (±0.01mm) |
| L | ±0.3 IRHD (±0.01mm) |

4.6  示值误差及示值重复性

硬度计的示值可用标准橡胶硬度块进行校准。示值允差为±1.2IRHD，示值重复性不超过1.5IRHD。

5  校准条件

5.1  环境条件

硬度计应在(23±2)℃和相对湿度不超过70%的环境条件下进行校准。

校准硬度计时，周围环境应清洁，无明显振动，无腐蚀性气体。

5.2  校准装置

校准用设备与计量器具如表4所示。

表4  校准用设备与计量器具

| 序号 | 校准项目 | 校准器具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 技术要求 |
|  | 安装水平度 | 水平仪 | 分度值0.2/1000 |
|  | 压足底面平面度 | 刀口尺 | 一级 |
|  | 压足外径及中心 | 游标卡尺 | 测量范围0～150mm MPE：±0.03mm |
|  | 压足与试台台面平行度 | 塞尺 | (0.02～1.00)mm |
|  | 钢球直径 | 投影仪 | 200X、100X、50X |
|  | 钢球与压头轴线同轴度 | 工具显微镜mm | 测量范围0～25mm 最小分度值0.01 mm |
|  | 钢球表面粗糙度 | 干涉显微镜5X | 500X |
|  | 钢球硬度 | 低负荷维氏硬度计 | 试验力(0.5～10)N |
|  | 压足压紧力、试验力 | 标准测力仪 | 测量范围(0.3～10)N 0.05级 |
|  | 测量指示机构 | 量块 | 四等 |
|  | 硬度计示值 | 标准橡胶硬度块 | 覆盖(30～95)IRHD范围，至少6块组成一套 |
| 注:可以使用满足技术要求的其它测量设备。 |  |  |  |

6  校准项目和校准方法

6.1  校准项目

校准项目见表4要求。

6.2  校准前检查

按4.1的要求，通过实际操作和观察进行硬度计基本性能的检查，经检查符合要求后，再进行其他项目的校准。

6.3  压足的校准

## 6.3.1  压足的几何指标

6.3.1.1  用游标卡尺检查压足的外径和中心孔直径，分别在3个不同方向上测量，任何方向测量值均应符合要求。

6.3.1.2  用刀口尺检查压足表面平面度。

6.3.1.3 下降压足，直到压足压紧力完全施加在试样支承台面上，用塞尺沿压足周围检查压足与支承台面间隙，不得大于0.5mm.

6.3.2  压足压紧力

把标准测力仪的力传感器置于试样支承台上，压头对准传感器轴线，下降压足，对传感器施加压力，在硬度计指针移动(3～5)IRHD后，停止下降压足，读取压紧力数值。重复测量3次，以3次测量值的与标称值相差最大的测量结果计算偏差。

# δK=K-K0K0×100%                      (1)

## 式中：

## δK——压足压紧力偏差；

## K0——压足压紧力标称值；

## K——三次测量中与K0相差最大的测量结果。

6.4  压头的校准

6.4.1  压头钢球直径

在投影仪上检查压头钢球直径。钢球放大后的轮廓应位于一定直径的内外两条圆弧之间，并且要求从压头顶端沿轴线方向的一定范围内符合要求。具体要求见表4。

表4  试验力最大允许误差

| 标尺 | 放大倍数 | 内圆弧直径 mm | 外圆弧直径 mm | 要求范围 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 100 | 249 | 251 | 1.8 |
| H | 198 | 202 | 0.5 | 198 |
| L | 50 | 249.5 | 250.5 | 3.2 |

在两个互相垂直的方向上检查压头直径，任何一次测量的结果都应符号要求。

6.4.2  钢球表面粗糙度

按照GB/T 7220，把钢球压头置于干涉显微镜上，检查钢球表面粗糙度。

64.3  钢球硬度

按照GB/T4340.1，在低负荷维氏硬度计上以9.81N试验力测量钢球的硬度。

6.4.4  钢球与压头轴线同轴度

用工具显微镜测量钢球与压头轴线的同轴度，在两个互相垂直的方向上检查，任何一次测量的结果都应符合要求。

6.5  试验力的校准

## 升高并固定压足，使压头露出压足底面，并开启硬度计的振动机构，然后把力传感器置于试样支承台上，压头对准传感器轴线，缓慢下降压头对传感器施加初试验力，接着施加主试验力，并分别记录初试验力和总试验力数值，重复测量3次，以3次测量值的平均值计算偏差。

# δf=f-f0f0×100%                        (2)

## 式中：

## δf——压足压紧力偏差；

## f0——压足压紧力标称值；

## f——三次测量中与f0相差最大的测量结果。

# δF=F-F0F0×100%                        (3)

## 式中：

## δF——压足压紧力偏差；

## F0——压足压紧力标称值；

## F——三次测量中与F0相差最大的测量结果。

其结果应符合4.2的要求。

6.6  测量指示机构的校准

## 测量指示机构用一套四等量块进行校准。N标尺校准推荐用下列尺寸的12块量块组成:5.000mm X 3、4.870mm、4.820mm、4.700mm、4.560mm、4.350mm、4.170mm、3.9 00mm、3. 500mm、3.200 mm。

## 校准前，应先将试样支承台表面、压足底面用酒精擦拭干净。然后，将3个5mm的量块并列放置于试样支承台中央，如图2所示。

图2  测量指示机构的校准

## 校准应在启动振动机构的情况下进行。校准时，先下降压足，使压足置于外侧两个5mm量块上，然后使钢球压头接触中间5mm量块并施加总试验力。这时，应调整零位调节机构使硬度计指示100 IRHD。接着，在保证压足位置不变的情况下，稍许升起钢球压头，用4.820mm的量块替换中间5mm量块。按附录2的格式作好记录，重复测量3次，以每个测量点的3次测量值的平均值计算误差，应符合第8.2款的要求。

## H标尺、L标尺可对照附录A，参照以上N标尺方法进行。

6.7  示值误差及示值重复性的校准

## 用于校准的标准橡胶国际硬度块应符合JJFXXXX-20XX要求。校准时，在每块标准硬度块上均匀分布的测量5点。N标尺和H标尺各测量点之间以及测量点至硬度块边缘的距离不小于10mm，L标尺各测量点之间以及测量点至硬度块边缘的距离不小于11mm，以5点硬度值的平均值与标准块硬度值之差，计算示值误差；以5点中最大值与最小值之差，计算重复性。

注：1.校准一般只校准硬度计的示值误差和示值重复性,其余项目可根据客户具体要求进行校准。

2.压头硬度、表面粗糙度可批量抽检。

3.可根据客户实际情况选择标尺和硬度值范围。

7  校准结果表达

经过校准的硬度计发给校准证书，校准结果应至少给出硬度计示值测量结果的不确定度，校准证书的内容及内页格式见附录A、B、C。

8  复校时间间隔

硬度计建议复校时间间隔为1年。

由于复校时间间隔由硬度计的使用情况、使用者、仪器本身的质量等因素决定，送校单位可根据实际使用情况自主确定复校时间间隔。

附录 A

橡胶国际硬度计压入深度差D值与IRHD换算关系

表1  N标尺D值与IRHD换算值

D以0.01mm表示

| D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100.0 |  | 31 | 82.9 |  | 62 | 64.5 |  | 93 | 51.2 |  | 124 | 41.7 |  | 155 | 34.6 |
| 1 | 100.0 |  | 32 | 82.2 |  | 63 | 64.0 |  | 94 | 50.9 |  | 125 | 41.4 |  | 156 | 34.4 |
| 2 | 99.9 |  | 33 | 81.5 |  | 64 | 63.5 |  | 95 | 50.5 |  | 126 | 41.1 |  | 157 | 34.2 |
| 3 | 99.8 |  | 34 | 80.9 |  | 65 | 63.0 |  | 96 | 50.2 |  | 127 | 40.9 |  | 158 | 34.0 |
| 4 | 99.6 |  | 35 | 80.2 |  | 66 | 62.5 |  | 97 | 49.8 |  | 128 | 40.6 |  | 159 | 33.8 |
| 5 | 99.3 |  | 36 | 79.5 |  | 67 | 62.0 |  | 98 | 49.5 |  | 129 | 40.4 |  | 160 | 33.6 |
| 6 | 99.0 |  | 37 | 78.9 |  | 68 | 61.5 |  | 99 | 49.1 |  | 130 | 40.1 |  | 161 | 33.4 |
| 7 | 98.6 |  | 38 | 78.2 |  | 69 | 61.1 |  | 100 | 48.8 |  | 131 | 39.9 |  | 162 | 33.2 |
| 8 | 98.1 |  | 39 | 77.6 |  | 70 | 60.6 |  | 101 | 48.5 |  | 132 | 39.6 |  | 163 | 33.0 |
| 9 | 97.7 |  | 40 | 77.0 |  | 71 | 60.1 |  | 102 | 48.1 |  | 133 | 39.4 |  | 164 | 32.8 |
| 10 | 97.1 |  | 41 | 76.4 |  | 72 | 59.7 |  | 103 | 47.8 |  | 134 | 39.1 |  | 165 | 32.6 |
| 11 | 96.5 |  | 42 | 75.8 |  | 73 | 59.2 |  | 104 | 47.5 |  | 135 | 38.9 |  | 166 | 32.4 |
| 12 | 95.9 |  | 43 | 75.2 |  | 74 | 58.8 |  | 105 | 47.1 |  | 136 | 38.7 |  | 167 | 32.3 |
| 13 | 95.3 |  | 44 | 74.5 |  | 75 | 58.3 |  | 106 | 46.8 |  | 137 | 38.4 |  | 168 | 32.1 |
| 14 | 94.7 |  | 45 | 73.9 |  | 76 | 57.9 |  | 107 | 46.5 |  | 138 | 38.2 |  | 169 | 31.9 |
| 15 | 94.0 |  | 46 | 73.3 |  | 77 | 57.5 |  | 108 | 46.2 |  | 139 | 38.0 |  | 170 | 31.7 |
| 16 | 93.4 |  | 47 | 72.7 |  | 78 | 57.0 |  | 109 | 45.9 |  | 140 | 37.8 |  | 171 | 31.6 |
| 17 | 92.7 |  | 48 | 72.2 |  | 79 | 56.6 |  | 110 | 45.6 |  | 141 | 37.5 |  | 172 | 31.4 |
| 18 | 92.0 |  | 49 | 71.6 |  | 80 | 56.2 |  | 111 | 45.3 |  | 142 | 37.3 |  | 173 | 31.2 |
| 19 | 91.3 |  | 50 | 71.0 |  | 81 | 55.8 |  | 112 | 45.0 |  | 143 | 37.1 |  | 174 | 31.1 |
| 20 | 90.6 |  | 51 | 70.4 |  | 82 | 55.4 |  | 113 | 44.7 |  | 144 | 36.9 |  | 175 | 30.9 |
| 21 | 89.8 |  | 52 | 69.8 |  | 83 | 55.0 |  | 114 | 44.4 |  | 145 | 36.7 |  | 176 | 30.7 |
| 22 | 89.2 |  | 53 | 69.3 |  | 84 | 54.6 |  | 115 | 44.1 |  | 146 | 36.5 |  | 177 | 30.5 |
| 23 | 88.5 |  | 54 | 68.7 |  | 85 | 54.2 |  | 116 | 43.8 |  | 147 | 36.2 |  | 178 | 30.4 |
| 24 | 87.8 |  | 55 | 68.2 |  | 86 | 53.8 |  | 117 | 43.5 |  | 148 | 36.0 |  | 179 | 30.2 |
| 25 | 87.1 |  | 56 | 67.6 |  | 87 | 53.4 |  | 118 | 43.3 |  | 149 | 35.8 |  | 180 | 30.0 |
| 26 | 86.4 |  | 57 | 67.1 |  | 88 | 53.0 |  | 119 | 43.0 |  | 150 | 35.6 |  |  |  |
| 27 | 85.7 |  | 58 | 66.6 |  | 89 | 52.7 |  | 120 | 42.7 |  | 151 | 35.4 |  |  |  |
| 28 | 85.0 |  | 59 | 66.0 |  | 90 | 52.3 |  | 121 | 42.5 |  | 152 | 35.2 |  |  |  |
| 29 | 84.3 |  | 60 | 65.5 |  | 91 | 52.0 |  | 122 | 42.2 |  | 153 | 35.0 |  |  |  |
| 30 | 83.6 |  | 61 | 65.0 |  | 92 | 51.6 |  | 123 | 41.9 |  | 154 | 34.8 |  |  |  |

表2  H标尺D值与IRHD换算值

D以0.01mm表示

| D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100.0 |  | 8 | 99.3 |  | 16 | 97.0 |  | 24 | 93.8 |  | 32 | 90.2 |  | 40 | 86.6 |
| 1 | 100.0 |  | 9 | 99.1 |  | 17 | 96.6 |  | 25 | 93.4 |  | 33 | 89.7 |  | 41 | 86.1 |
| 2 | 100.0 |  | 10 | 98.8 |  | 18 | 96.2 |  | 26 | 92.9 |  | 34 | 89.3 |  | 42 | 85.7 |
| 3 | 99.9 |  | 11 | 98.6 |  | 19 | 95.8 |  | 27 | 92.5 |  | 35 | 88.8 |  | 43 | 85.3 |
| 4 | 99.9 |  | 12 | 98.3 |  | 20 | 95.4 |  | 28 | 92.0 |  | 36 | 88.4 |  | 44 | 84.8 |
| 5 | 99.8 |  | 13 | 98.0 |  | 21 | 95.0 |  | 29 | 91.6 |  | 37 | 87.9 |  |  |  |
| 6 | 99.6 |  | 14 | 97.6 |  | 22 | 94.6 |  | 30 | 91.1 |  | 38 | 87.5 |  |  |  |
| 7 | 99.5 |  | 15 | 97.3 |  | 23 | 94.2 |  | 31 | 90.7 |  | 39 | 87.0 |  |  |  |

表3  L标尺D值与IRHD换算值

D以0.01mm表示

| D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |  | D | IRHD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 34.9 |  | 146 | 26.8 |  | 182 | 21.1 |  | 218 | 17.0 |  | 254 | 13.8 |  | 290 | 11.5 |
| 112 | 34.4 |  | 148 | 26.4 |  | 184 | 20.8 |  | 220 | 16.8 |  | 256 | 13.7 |  | 292 | 11.4 |
| 114 | 33.9 |  | 150 | 26.1 |  | 186 | 20.6 |  | 222 | 16.6 |  | 258 | 13.5 |  | 294 | 11.3 |
| 116 | 33.4 |  | 152 | 25.7 |  | 188 | 20.3 |  | 224 | 16.4 |  | 260 | 13.4 |  | 296 | 11.2 |
| 118 | 32.9 |  | 154 | 25.4 |  | 190 | 20.1 |  | 226 | 16.2 |  | 262 | 13.3 |  | 298 | 11.1 |
| 120 | 32.4 |  | 156 | 25.0 |  | 192 | 19.8 |  | 228 | 16.0 |  | 264 | 13.1 |  | 300 | 11.0 |
| 122 | 31.9 |  | 158 | 24.7 |  | 194 | 19.6 |  | 230 | 15.8 |  | 266 | 13.0 |  | 302 | 10.9 |
| 124 | 31.4 |  | 160 | 24.4 |  | 196 | 19.4 |  | 232 | 15.6 |  | 268 | 12.8 |  | 304 | 10.8 |
| 126 | 30.9 |  | 162 | 24.1 |  | 198 | 19.2 |  | 234 | 15.4 |  | 270 | 12.7 |  | 306 | 10.6 |
| 128 | 30.4 |  | 164 | 23.8 |  | 200 | 18.9 |  | 236 | 15.3 |  | 272 | 12.6 |  | 308 | 10.5 |
| 130 | 30.0 |  | 166 | 23.5 |  | 202 | 18.7 |  | 238 | 15.1 |  | 274 | 12.5 |  | 310 | 10.4 |
| 132 | 29.6 |  | 168 | 23.1 |  | 204 | 18.5 |  | 240 | 14.9 |  | 276 | 12.3 |  | 312 | 10.3 |
| 134 | 29.2 |  | 170 | 22.8 |  | 206 | 18.3 |  | 242 | 14.8 |  | 278 | 12.2 |  | 314 | 10.2 |
| 136 | 28.8 |  | 172 | 22.5 |  | 208 | 18.0 |  | 244 | 14.6 |  | 280 | 12.1 |  | 316 | 10.1 |
| 138 | 28.4 |  | 174 | 22.2 |  | 210 | 17.8 |  | 246 | 14.4 |  | 282 | 12.0 |  | 318 | 9.9 |
| 140 | 28.0 |  | 176 | 21.9 |  | 212 | 17.6 |  | 248 | 14.3 |  | 284 | 11.8 |  |  |  |
| 142 | 27.6 |  | 178 | 21.6 |  | 214 | 17.4 |  | 250 | 14.1 |  | 286 | 11.7 |  |  |  |
| 144 | 27.2 |  | 180 | 21.3 |  | 216 | 17.2 |  | 252 | 14.0 |  | 288 | 11.6 |  |  |  |

附录 B

橡胶国际硬度计校准记录内页格式

证书编号

客户名称

校准地点:

仪器名称型号编号:

制造商依据的技术文件:

使用的计量标准器标准器证书编号:

标准器具有效期至:

温度          ℃           湿度           %RH

- 基本性能的检查：

- 压头钢球直径：

| 标尺 | N | H | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 |  |  |  |

三、试验力

| 试验力 | 标称值 N | 被校硬度计试验力测量值/N |  |  | 偏差 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 接触试验力 |  |  |  |  |  |
| 总试验力 |  |  |  |  |  |

三、测量指示装置

| 标尺 | 量块标称值 mm | 压头位移量 mm | 相应硬度值 IRHD | 硬度计示值/IRHD |  |  | 平均值 | 误差 IRHD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| N | 5.000 | 0 | 100.0 |  |  |  |  |  |
|  | 4.820 | 0.180 | 92.0 |  |  |  |  |  |
|  | 4.700 | 0.300 | 83.6 |  |  |  |  |  |
|  | 4.560 | 0.440 | 74.5 |  |  |  |  |  |
|  | 4.350 | 0.650 | 63.0 |  |  |  |  |  |
|  | 4.170 | 0.830 | 55.0 |  |  |  |  |  |
|  | 3.900 | 1.100 | 45.6 |  |  |  |  |  |
|  | 3.500 | 1.500 | 35.6 |  |  |  |  |  |
|  | 3.299 | 1.800 | 30.0 |  |  |  |  |  |

四、硬度计示值

单位：IRHD

| 标准硬度块 |  | 硬度计示值 |  |  |  |  | 平均值 | 示值 误差 | 示值 重复性 | 校准结果的不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 硬度值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |

# 校准员         核验员         校准日期           年       月       日

# 建议复校周期    年

附录 C

橡胶国际硬度计校准证书内页格式

证书编号

一、基本性能的检查：

二、压头钢球直径：

单位：mm

| 标尺 | N | H | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 |  |  |  |

三、试验力

单位：N

| 试验力 | 标称值 | 偏差 |
| --- | --- | --- |
| 接触试验力 |  |  |
| 总试验力 |  |  |

三、测量指示装置

| 标尺 | 压头位移量/mm | 相应硬度值/IRHD | 误差/% |
| --- | --- | --- | --- |

四、硬度计示值

单位：IRHD

| 标准硬度块 |  | 硬度计示值 平均值 | 示值 误差 | 示值 重复性 | 校准结果的不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 硬度值 |  |  |  |  |

附录D

橡胶国际硬度计示值校准结果的不确定度评定方法及实例

D.1  概述

D.1.1  校准对象：橡胶国际硬度计

D.1.2  测量标准：标准橡胶国际硬度块(以下简称标准块)

D.1.3  环境条件：室温 (23±2) ℃；相对湿度不大于70%。

D.1.4  校准方法：用符合规定的标准块对橡胶国际硬度计进行示值测量，在标准块上的不同区域压出5个压痕并测量，同时根据标准块的硬度值计算出硬度计的重复性及示值误差。

D.2  数学模型

∆=X-Y

式中：

△——硬度计示值误差；

X——硬度计示值；

Y——硬度块硬度计

D.3  标准不确定度分量

D.3.1  被校准硬度计引入的不确定度

已知，测量点数n＝5，5次测量所测得的各点硬度值的最大值与最小值之差W=1.5IRHD，W包含的硬度基准重复性和硬度块的均匀性。

则按照极差法可算出5点硬度平均值的标准不确定度为：

u(X)=W2.33×5

=0.29IRHD

D.3.2  标准块校准引入的不确定度

D.3.2.1  标准块校准的不确定度

标准块校准的不确定度：U(Y)=0.6IRHD，k=2

标准块校准的标准不确定度：u1(Y) =  0.62=0.3IRHD

D.3.2.2  标准块的长期稳定性的不确定度

标准块的长期稳定性为0.6IRHD

标准块的长期稳定性的标准不确定度：u2(Y) =  0.63=0.2IRHD

D.3.2.3  环境温度引入的不确定度

硬度块应在(23±2)℃环境条件下，该不确定度分量在标准块校准的不确定度中已经考虑，所以

u(Y) =u12Y+u22(Y)

=0.32+0.22

=0.36

D.4  合成标准不确定度

uc =u2X+u2(Y)

=0.292+0.362

= 0.46

D.5  扩展不确定度

取包含因子k=2

扩展不确定度

U=2×uc

=0.9IRHD