国家计量技术规范JJF XXXX—20XX

橡胶国际硬度计（N、H、L标尺）

校准规范

编制说明

广东省计量科学研究院

2020年10月

橡胶国际硬度计（N、H、L标尺）

校准规范

编制说明

（征求意见稿）

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局司（局）函（计量函[2019]42号）《市场监管总局办公厅关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知》，在2019年国家计量技术规范制修订计划项目中，由主要起草单位广东省计量科学研究院、昆山市创新科技检测仪器有限公司，参加起草单位中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所，负责修订《橡胶国际硬度计（N、H、L标尺）校准规范》。

本规范归口单位为全国力值硬度重力计量技术委员会。

二、修订原因

《橡胶国际硬度计（N、H、L标尺）校准规范》是对JJG666-1989《定负荷橡胶国际硬度计》的正文部分修订，目的意义有：

（1）该规程发布实施有较长时间，格式和表述上与现行要求存在差异；

（2）鉴于由于管理模式的改变，本次修订对橡胶国际硬度计不再不采用检定而采用校准方式，所以起草校准规范；

（3）规程中个别技术要求，如压足外径和中孔允许偏差与现行标准不同；

（4）随着计量技术发展，一些指标的评定，如压头钢球直径，可以采用新的其他方法；

（5）原规程把对标准橡胶硬度的规定放在附录中，为了和其他硬度规范统一，拟独立拆分出来，另起草规范。

三. 橡胶国际硬度介绍

（一）标尺介绍

橡胶国际硬度4种对表面平整的硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的标尺（标准硬度方法）：

a）标尺N  常规试验；

b）标尺H  高硬度试验；

c）标尺L  低硬度试验；

d）标尺M  微型试验。

N、H、L和M这些标尺的主要区别在于钢球的直径和压入力的大小，根据特定的用途选择合适的标尺。每个标尺的适用范围如图1所示。

说明：

X—硬度（IRHD）；

a—标尺L；

b—标尺N、M；

c—标尺H。

图1 硬度测试的应用范围

标尺N：硬度常规试验。适用于橡胶硬度在（35～85）IRHD，也可用于硬度在（30～95）IRHD范围内的橡胶。试样的厚度要求大于或等于4mm。

标尺H：适用于橡胶硬度在（85～100）IRHD，试样的厚度要求大于或等于4mm。

标尺L：适用于橡胶硬度在（10～35）IRHD，试样的厚度要求大于或等于6mm。

标尺M：硬度的微型试验，本质上是按比例缩小的常规试验法。适用于橡胶硬度在（35～85）IRHD，也可用于硬度在（30～95）IRHD范围内的橡胶。试样的厚度要求小于4mm。

在（85～95）IRHD和（30～95）IRHD范围内，用标尺N测得的硬度值与分别用标尺H或标尺L获得的数据不完全一致。相同材质而厚度分别适用于N和M标尺的橡胶试样，N和M标尺获得的数据也不完全相同，用于技术目的其差异通常不明显。这种差别与被测样品有关，当样品的弹性和表面状况较好时，这种差别并不大。

# （二） 试验原理

橡胶国际硬度是在规定的压力下，将球形压针压入橡胶试样，通过测量压入深度，换算为橡胶国际硬度单位（IRHD）表示出来。与金属硬度试验不同，金属硬度是在撤除（压入）试验力后测量压入深度或压痕，测量的是材料抵抗永久形变即塑性形变的能力。橡胶硬度测量的主要是材料的弹性形变，对于弹性较差的橡胶试样，滞弹性和塑性形变也有影响。

橡胶国际硬度试验的基本原理是将一定直径的钢球压头，在接触试验力Fc和总试验力Fin（Fin=F+Fc，F为压入试验力）先后作用下，压入试样表面，测量接触试验力和总试验力作用下压痕之差，如图2。通过查表或在硬度计上直接读取响应的硬度值。橡胶国际硬度单位以IRHD表示。

D

Dcn

Din

Fc

Fin=F +Fc

# 图2  橡胶国际硬度试验原理图

# 橡胶国际硬度试验分度原理：

1  橡胶国际硬度试验分度总的原则是要使其所测得得硬度数值与邵氏A型硬度计所测得的硬度数值相对应。由于邵氏A型硬度试验已得到了广泛的应用，为了让橡胶国际试验为人们所接受，必须使两者的数值基本一致。否则，橡胶国际硬度试验与赵氏硬度试验没有什么优势。

2  根据理论推导和试验修正，可得到完全弹性各向同性橡胶的压痕深度与杨氏模量如下的近似关系式，即

# fE=0.0038R0.65P1.35（1）

# 式中：

# f —试验力，N；

E—杨氏弹性模量，MPa；

R—钢球半径，mm；

P—压入深度，0.01mm为测量单位。

当f=Fc时，P=Dc；f=Fin时，P=Din，由Fin= F + Fc，（见图2）。

F = Fin - Fc（2）

式中：

F — 压入力，N；

Fin— 总力，N；

Fc— 接触力，N；

D= Din- Dc（3）

式中：

D —压入深度差（0.01mm为测量单位）。

不同的压入深度和用IRHD表示的硬度之间存在一定的关系，其根据是：

- 对于完全弹性的各向同性材料，压入深度差D和杨氏弹性模量E（以MPa为单位）之间的已知关系是：

（4）

式中：

R — 钢球半径，mm。

- 用概率回归（正态误差积分）曲线把log10E和IRHD联系起来，此曲线表明两点：

1） 相应于曲线中点log10E的值等于0.364（E单位MPa）；

2） 曲线的最大斜率等于57 IRHD／log10E的单位增量。

图3至图5根据1）和2）阐述了E（以MPa为单位）、IRHD的关系。X轴E单位MPa，Y轴单位IRHD。

当橡胶国际硬度试验的接触试验力、总试验力以及钢球直径确定后，有上面关系式可推导出杨氏模与压痕深度之差的关系式，标尺N结果如下：

log10E=3.0428-1.35log10D          （5）

4  这样，有测量得到的压痕之差按式（5）计算可得出相应的杨氏模量，由杨氏模量根据图3所示曲线或计算可得出相应的橡胶国际硬度值。

- 说明：

- X—杨氏弹性模量E，单位MPa；

- Y— 橡胶国际硬度

图3 橡胶国际硬度与杨氏模量关系曲线

图5  log10E和国际硬度（80～100IRHD）之间的关系

图4  log10E和国际硬度（3～40IRHD）之间的关系

压痕深度之差与橡胶国际硬度值对照表就是通过上述的过程编制出来的。

需要特别说明的是，表观硬度与试样的表面状况、几何尺寸以及支承方

图4   log10E和国际硬度（3～100IRHD）之间的关系

# （三）. 试验仪器

1  标尺N、H、L仪器的基本参数

标尺N、H、L仪器的主要部件如下所述，其尺寸和作用力见表8。

表8仪器的作用力和尺寸

| 试验 | 直径 （mm） | 钢球作用力 |  |  | 压足上的力 （N） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接触力（N） | 压入力（N） | 总力（N） |  |
| 标尺N （常规试验） | 球 2.50±0.01 压足 20±1 孔 6±1 | 0.30±0.02 | 5.40±0.01 | 5.70±0.03 | 8.3±1.5 |
| 标尺H （高硬度） | 球 1.00±0.01 压足 20±1 孔 6±1 | 0.30±0.02 | 5.40±0.01 | 5.70±0.03 | 8.3±1.5 |
| 标尺L （低硬度） | 球 5.00±0.01 压足 22±1 孔 10±1 | 0.30±0.02 | 5.40±0.01 | 5.70±0.03 | 8.3±1.5 |

标尺N、H和L在压头钢球上的作用力是完全相同的，这三种仪器的结构原理通常是相同的。一般以N型为主，有的厂家的仪器配有标尺H、L的压头、测量指示机构和压足等，通过更换可把标尺N仪器转换为标尺H、L仪器。一台N型橡胶国际硬度计如果配有H型的压头和测量指示机构，则这套仪器的测量范围为（30～100）IRHD；一台N型橡胶国际硬度计如果配有L型的压头、测量指示机构和压足，则这套仪器的测量范围为（10～85）IRHD；一台N型橡胶国际硬度计如果配有H、L型的压头和测量指示机构等，则这套仪器的测量范围为（10～100）IRHD。使用最普遍的还是N型硬度计。

标尺M（微型试验）仪器和标尺N、H和L在压头钢球上的作用力和压足等是完全不相同的，因而和这三种仪器的结果原理通常是不相同，标尺M仪器比较复杂，不能是一种纯机械仪器，而是一种机电一体化仪器。另外，标尺M仪器的压头很小，一般称为压针，有别于N、H和L仪器的压头。

2．标尺N、H、L仪器的基本结构

（1）压杆和压杆的支承装置。可垂直移动的压杆，其下端是一个钢球或球形表面。压杆的支承装置，可使其在施加接触力之前，钢球下端稍高环形压足的基准面。

（2）对压杆施加接触力和压入力的装置。作用力包括压杆和其相连的附件重量，以及一切可能作用于压杆的弹簧力，以使其实际加于压杆球端的力符合表8的规定。

（3）测量由压入力产生的压杆压入深度增量的装置，以长度单位表示，或者直接读出橡胶国际硬度单位IRHD。该测量装置可以是机械的、光学的或电学的。

（4）扁平环形压足底面，垂直于压杆轴线，并有一个使压杆通过的同心圆孔。压足放在试样上，并对其施加（30±5）kPa的压力，施加在压足上的总压力不应超过表8中规定的值。压足与测量压入深度的装置为刚性连接。这样测出的位移才是压杆相对于压足（即试样的上表面）的位移，而不是压杆相对于支承试样的表面的位移。

（5）硬度计的轻微振动装置（例如电动蜂鸣器）以克服任何轻微的摩擦力（在完全消除了摩擦力的仪器上可以省去）。注意振动装置产生的振动可能会引起硬度计的示值偏低，所以振动必须是十分轻微的，以刚好能消除作用在主轴系统和测深机构的摩擦力为目的。振动装置在硬度测量的整个过程必须一直开启。有的仪器说明书要求在施加压入力30 s时读取硬度计示值时才开启振动装置，是不正确的。

3仪器结构实例

（1）标尺N仪器

标尺N、H、L仪器的结构原理是相同的，标尺CN、CH、CL仪器则是标尺N、H、L仪器增加试样夹具等配件而成，所以这里以N型硬度计为例介绍。图8是英国华莱士公司制造的WallaceH1型N型橡胶国际硬度计的结构示意图。硬度计由加力机构、测量指示机构、试样支承机构和、机架等部分组成。

机架部分由底座1、立柱2、支承架3和手轮4组成。转动手轮，可使支承架沿立柱上下移动，实现硬度测量过程。机架是维持硬度计各部分并保证其正常运动关系的基础部件。

加力机构由压足加力组件11、砝码13、主轴14、主轴挂销12、砝码架15、压足16和压头17等件组成。压足加力组件把压足和指示表壳通过螺钉5固定联结成一体，组件质量产生的重力即为压足力。压头、主轴测杆及其配重的质量产生的重力即为接触试验力。在非工作状态时，砝码通过砝码架搁置在支承架上，主轴通过挂销悬挂在砝码表面，主轴上端面与测杆10下端接触，此时压头高于压足底面一个距离（约0.5mm）。把橡胶试样放在试台18（玻璃平板）上，转轮手轮使支承架沿立柱下降。硬度计进入工作状态后，压足底面接触试样表面，施加压足力，再转动手轮，当压足力完全施加后，压头主轴下降，指针7逆时针转动，当压头接触试样并完全施加接触试验力时，主轴销与砝码上表面头脱离接触，指针停止转动。此时应保持5s并转动表面使指针对准100IRHD。继续转手轮，当砝码与主轴托盘接触时，施加压入试验力，

1——底座；2——立柱；3——支承架；4——手轮；5——螺钉；6——齿轮；7——指针；

8——游丝；9——齿轮；10——测杆；11——压足和加力组件：12——主轴挂销：13——砝码；

14——主轴；15——砝码架；16——压足；17——压头；18——试台；19——振动器

常规型橡胶国际硬度计的结构示意图

指针再次逆时针转动，直到砝码底面与砝码脱离接触，总试验力完全施加，指针的转动明显停止时，将手轮微向前转动后停止。用秒表记时，30s后读取硬度值并反向转动手轮，使硬度计回复初始位置，完成一次硬度值的测量，为了消除或减少机构的摩擦力，在施加接触力和总试验力时，应开启底座内的振动器19，使整体机构产生轻微的振动。图8中件6和9为齿轮，件8是游丝。

国产的N型橡胶国际硬度计的结构原理，与上述的结构原理基本相同。橡胶国际硬度计逐渐向高准确度、自动化、数字化发展，如建立在广东省计量科学研究所的橡胶硬度国家基准，美国、英国、德国等国家也有生产数字式的橡胶国际硬度计。

《橡胶国际硬度计（N、H、L标尺）校准规范》和JJG666-1989一样，规定了标尺N、H、L硬度计的评定。微型试验硬度计结构原理与N、H、L硬度计完全不同，已有JJG 898-1995微型橡胶国际硬度计检定规程规定标尺M硬度计的检定，以后也独立进行修订。

四、主要制订内容说明

本规范代替JJG 666-1990《定负荷橡胶国际硬度计》。与JJG666-1990相比，本规范主要技术变化如下：

——将检定规程转换为校准规范；

——原规程附录1标准橡胶国际硬度（IRHD）标准块独立为另一个校准规范；

——将本规程的适用范围明确为N、H、L共3个标尺；

——H、L标尺压足外径中心孔直径允差改为±1mm；

——取消硬度计主轴对试样支承台面垂直度要求；

——取消硬度计振动机构产生的噪音要求；

——硬度计示值重复性改为1.5 IRHD。

在概述中，依据GB/T6031，对橡胶国际硬度进行比较全面介绍。

计量特性方面，基本性能没有变化。除了H、L标尺压足外径中心孔直径允差跟随标准改为±1mm（这项变化对硬度计性能和示值无影响），H、L标尺测量指示机构允差修改（使换算为长度量时候与N标尺一直）、其余技术指标与原规程相同，并与标准相同；

由于硬度块均匀性指标提高，硬度计示值重复性由原来的2.0 IRHD改为1.5 IRHD。

2019-10-10