橡胶国际硬度计(N、H、L标尺)校准规范

测量不确定度分析

| 主要起草单位： | 广东省计量科学研究院 |
| --- | --- |
|  | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 |
| 参加起草单位 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |

2020年10月

- 概述

校准对象：橡胶国际硬度计

测量标准：标准橡胶国际硬度块(以下简称标准块)

环境条件：室温 (23±2) ℃；相对湿度不大于70%。

二、 校准方法

用符合规定的标准块对橡胶国际硬度计进行示值测量，在标准块上的不同区域压出5个压痕并测量，同时根据标准块的硬度值计算出硬度计的重复性及示值误差。

三、 数学模型

∆=X-Y

式中：

△——硬度计示值误差；

X——硬度计示值；

Y——硬度块硬度计

四、 标准不确定度分量

1、被校准硬度计引入的不确定度

已知，测量点数n＝5，5次测量所测得的各点硬度值的最大值与最小值之差W=1.5IRHD，W包含的硬度基准重复性和硬度块的均匀性。

则按照极差法可算出5点硬度平均值的标准不确定度为：

u(X)=W2.33×5

=0.29IRHD

2、标准块校准引入的不确定度

(1) 标准块校准的不确定度

标准块校准的不确定度：U(Y)=0.6IRHD，k=2

标准块校准的标准不确定度：u1(Y) =  0.62=0.3IRHD

(2) 标准块的长期稳定性的不确定度

标准块的长期稳定性为0.6IRHD

标准块的长期稳定性的标准不确定度：u2(Y) =  0.63=0.2IRHD

(3) 环境温度引入的不确定度

硬度块应在(23±2)℃环境条件下，该不确定度分量在标准块校准的不确定度中已经考虑，所以

u(Y) = u12Y+u22(Y)

= 0.32+0.22

= 0.36

五、 合成标准不确定度

uc = u2X+u2(Y)

= 0.292+0.362

= 0.46

六、 扩展不确定度

取包含因子k=2

扩展不确定度

U=2×uc

=0.9IRHD