橡胶国际硬度计(N、H、L标尺)校准规范

试验报告

| 主要起草单位： | 广东省计量科学研究院 |
| --- | --- |
|  | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 |
| 参加起草单位 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |

2020年10月

下面为69台橡胶国际硬度计校准结果

| 序 号 | 仪器编号 | 示值误差 IRHD |  | 示值重复性 IRHD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
|  | 190803 | -1.0 | +0.6 | 0.2 | 0.8 |
|  | 77654 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.8 |
|  | DTN 8759 | -1.9 | -0.5 | 0.5 | 0.8 |
|  | DTN7915 | -1.4 | -0.7 | 0.6 | 1.2 |
|  | 062361 | -1.1 | -0.6 | 0.2 | 1.5 |
|  | DTN 7748 | -1.2 | -0.5 | 0.3 | 0.8 |
|  | AHI2017057 | -2.0 | -0.3 | 0.2 | 0.7 |
|  | DTN8800 | -1.4 | -0.3 | 0.2 | 0.8 |
|  | （F325） | +0.6 | +4.5 | 0.9 | 1.6 |
|  | DTN7719 | -1.2 | +0.1 | 0.4 | 0.9 |
|  | 181208 | -4.1 | -0.4 | 0.7 | 2.2 |
|  | 181209 | -0.7 | +2.4 | 0.6 | 1.8 |
|  | (F50139) | -0.1 | +0.6 | 0.7 | 1.4 |
|  | AHI2017051 | +0.2 | +1.0 | 0.2 | 0.7 |
|  | AHI2017055 | -2.3 | -0.5 | 0.2 | 0.8 |
|  | 77654 | -1.3 | -0.5 | 0.3 | 0.7 |
|  | DTN 8759 | -1.5 | -0.9 | 0.2 | 0.7 |
|  | 180602 | -2.4 | -1.3 | 0.4 | 1.5 |
|  | DTN7915 | -1.0 | -0.7 | 0.3 | 0.7 |
|  | 2017002 | -1.2 | -0.9 | 0.4 | 1.0 |
|  | DTN 8759 | -1.6 | -0.9 | 0.2 | 0.7 |
|  | DTN8800 | -2.1 | -1.3 | 0.2 | 1.3 |
|  | DTN 7746 | -1.1 | -0.7 | 0.3 | 1.0 |
|  | QS20180116 | +0.3 | +2.4 | 0.6 | 2.4 |
|  | AHI2017057 | -2.0 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |
|  | DTN 8671 | -1.7 | -1.0 | 0.3 | 0.6 |
|  | 1616 | +0.8 | +3.8 | 1.0 | 2.0 |
|  | AHI2017051 | 0.0 | +1.1 | 0.1 | 0.3 |
|  | BH201212201 | -0.8 | +1.5 | 0.6 | 1.5 |
|  | CN53035 | -2.3 | -1.0 | 0.2 | 0.5 |
|  | 07607 | -0.7 | +2.3 | 0.7 | 1.2 |
|  | DTN7915 | -1.3 | -1.0 | 0.2 | 0.5 |
|  | 2017002 | -1.3 | +0.3 | 0.6 | 1.4 |
|  | 77654 | -1.5 | -0.7 | 0.0 | 0.6 |
|  | DTN9566 | -1.2 | -0.3 | 0.2 | 0.6 |
|  | DTN 8609 | -1.2 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |
|  | DTN 7746 | -1.1 | -0.2 | 0.2 | 0.6 |
|  | DTN8759 | -1.2 | +1.1 | 0.4 | 1.0 |
|  | DTN8800 | -1.2 | -0.3 | 0.3 | 1.2 |
|  | 1616 | -0.3 | +1.8 | 0.5 | 1.5 |
|  | DTN 8671* | -1.1 | +0.3 | 0.4 | 1.0 |
|  | 07607/4-14467 | +0.6 | +2.7 | 0.7 | 1.8 |
|  | DTM7915 | -0.2 | -0.7 | 0.5 | 1.2 |
|  | BH201212201 | -0.1 | +1.1 | 0.3 | 1.0 |
|  | 77654 | -1.2 | -0.4 | 0.2 | 0.4 |
|  | DTN8609 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.9 |
|  | 36108629/DTM7746 | -0.9 | -0.6 | 0.2 | 1.0 |
|  | 8800 | -1.0 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
|  | DTM8759 | -1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
|  | JM008638 | +1.3 | +3.2 | 0.8 | 3.2 |
|  | 14070 | +1.2 | +3.2 | 0.4 | 2.6 |
|  | DTN7915 | -0.9 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |
|  | 77654 | -1.2 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |
|  | 5063 | 0.0 | +0.5 | 0.2 | 0.8 |
|  | DTN 8800 | -1.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |
|  | DTN8609 | -0.9 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |
|  | DTN7728 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.8 |
|  | 77654 | -1.1 | -0.5 | 0.4 | 0.9 |
|  | 07607 | +1.1 | +2.7 | 0.7 | 3.2 |
|  | DTN 6388/BJ07 | -0.3 | +0.2 | 0.1 | 0.8 |
|  | 0054 | / | / | / | / |
|  | 77654 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 1.0 |
|  | 36108629/DTN7746 | -0.6 | +0.3 | 0.1 | 1.2 |
|  | BH201212201 | -0.1 | +1.0 | 0.0 | 1.7 |
|  | 0054 | / | / | 0.3 | 0.8 |
|  | 5063 | -5.0 | -1.5 | 0.4 | 3.0 |
|  | 0042 | -2.0 | -0.8 | 0.3 | 0.8 |
|  | 19301894/DTN6388BJ.07 | -1.0 | -0.2 | 0.2 | 0.8 |
|  | 0054 | -2.2 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |